# 光电赛项目正式方案文档

# 手机壳式 ECG+PPG 多模态生理信号采集终端
与手机端 AI 辅助健康评估系统

V1.1 软件增强版

项目关键词：手机壳一体化、多模态生理监测、ECG、PPG、绝对同步、BLE、移动端算法、AI 辅助解释

2026 年 4 月

# 1 项目概述

本项目面向便携式生理监测与智能健康分析需求，提出一种手机壳式一体化硬件与手机端协同计算方案。系统将 ECG 心电信号与 PPG 脉搏波信号集成到超薄手机壳 PCB 中，通过三电极单导联 ECG 采集、MAX30102 红光/红外双通道 PPG 采集以及统一硬件时间基准，实现多模态生理信号的稳定获取。

与传统“外置模块 + 导线 + 独立电池”的原型相比，本项目强调极致集成和可携带性：硬件端只承担高质量采集、时间标记和 BLE 传输，手机端利用本地算力完成信号处理、特征提取、指标计算、长期趋势存储和 AI 辅助解释，从而构成完整的“采集—分析—报告”闭环。

本方案适合作为光电类竞赛作品，因为它同时覆盖了传感器与模拟前端设计、嵌入式同步采集、无线通信、移动端算法、AI 人机交互和完整工业形态展示，具有较强的系统性、展示性与扩展价值。

项目定位：系统当前定位为“健康监测与风险提示原型”，不直接替代医疗诊断设备；对于血压相关趋势、QT/QTc 等高敏感指标采用趋势输出或高质量条件输出策略，以体现工程严谨性。

# 2 系统总体架构

系统总体架构分为硬件终端、无线通信链路和手机智能分析平台三部分。手机通过 Type-C/OTG 为手机壳原型供电，硬件端完成 ECG 与 PPG 的同步采集并通过 BLE 发送原始数据；手机 APP 对数据进行滤波、去伪迹、特征提取和指标计算，并调用大模型接口完成自然语言健康摘要、风险提示和建议生成。

表 1  系统总体架构与分工

| 层级 | 组成 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 硬件采集层 | ESP32-S3 + AD8232 + MAX30102 + 电源/电极/光学结构 | 完成 ECG/PPG 原始信号采集、时间戳绑定、导联/接触状态检测与 BLE 传输 |
| 无线链路层 | BLE 5.0 自定义 GATT 服务 | 完成控制命令下发、数据帧通知、状态上报、丢包监测与重连 |
| 手机算法层 | APP 本地信号处理与特征提取模块 | 执行滤波、去伪迹、峰值检测、时序重建、指标计算和异常事件筛查 |
| 智能解释层 | 本地趋势管理 + 云端大模型 API | 对结构化指标进行长期趋势分析、可视化报告生成和个性化建议输出 |

# 3 硬件系统设计

## 3.1 核心硬件选型

表 2  核心硬件选型与作用说明

| 模块 | 型号 | 核心作用 | 设计要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控 | ESP32-S3 | 统一时基、采样控制、BLE 通信 | 采用 1 MHz 硬件定时器作为全局时间基准，嵌入式端不做复杂医学算法 |
| ECG 前端 | AD8232 | 三电极单导联 ECG 采集 | 模拟走线短且远离天线区，支持导联脱落检测与高阻输入 |
| PPG 前端 | MAX30102 | 红光/红外双通道脉搏波采集 | 光学开窗、遮光槽、手指压紧结构与 LED 电流/采样率可调 |
| 电源 | 低噪声 LDO + Type-C 输入 | 将手机 5V 转换为 3.3V/所需模拟电源 | 模拟与数字分区供电，预留调试供电接口 |
| 通信 | BLE 5.0 | 原始数据上传与控制交互 | 自定义数据帧、状态字、CRC 与命令接口 |

## 3.2 手机壳式结构与 PCB 布局

整体结构采用手机壳式一体化 PCB 方案，板卡尺寸围绕 6.5 至 6.7 英寸手机尺寸进行适配，核心电路铺设在背板区域，边缘通过包边或柔性结构与手机壳体连接。

PPG 透光窗设置在用户单手握持时最自然的按压区域，ECG 电极布置在侧边和背面接触区域，保证指尖接触方便且不遮挡手机屏幕。

数字区与模拟区分区放置，主控与天线区域远离 ECG 模拟前端和 PPG 光学区域；模拟地与数字地采用单点汇接，敏感走线短而直，减少耦合干扰。

PPG 区域设置挡光槽、黑色遮光结构与透光窗，减弱环境光串扰；ECG 区域采用三电极单导联布置，建议为左/右采集电极与参考/驱动电极组合。

## 3.3 供电与通信设计

系统默认由手机 Type-C/OTG 提供 5V 输入，通过低噪声 LDO 为 ECG、PPG 与主控供电。为保证比赛现场展示稳定，主板预留 5V 调试供电焊盘或接口，便于在个别机型 OTG 兼容性不足时快速切换至外部调试供电。通信采用 BLE 5.0，自定义 GATT 服务传输原始样本、状态信息与控制命令，手机端直接连接，无需中间网关。

# 4 统一时基与绝对同步采集机制

本项目中的“绝对同步”定义为：ECG 样本时刻、PPG 样本时刻以及发送帧时刻均映射到同一个由 ESP32-S3 维护的全局硬件时间轴上。系统并不以“读取时刻相同”作为同步依据，而是通过统一时基、固定采样周期、传感器内部延时标定和手机端时间轴重建，实现两路信号在统一物理时间坐标下的严格对齐。

## 4.1 同步设计原理

ESP32-S3 使用 1 MHz 硬件定时器作为全局主时钟，时间分辨率为 1 μs。

ECG 通道按固定采样频率运行，推荐 250 Hz，由主控定时触发 ADC 采样。

MAX30102 采用固定采样率运行，推荐 400 sps，以提高 PPG 上升沿与峰值时序分辨能力。

系统通过对 MAX30102 采样周期、FIFO 深度、I2C 读出延时和算法窗口延迟进行离线/上电标定，建立 PPG 样本回写时间模型。

手机端依据样本序号、时间戳和固定延时模型完成统一时间轴重建，实现 ECG 与 PPG 的等效绝对同步。

## 4.2 同步数据帧设计

表 3  BLE 数据帧字段设计

| 字段 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FrameType | 1 Byte | 数据帧类型：原始样本帧、状态帧、事件帧、应答帧 |
| FrameID | 2 Byte | 递增序号，用于丢包检测和重组 |
| BaseTimestamp | 8 Byte | 统一时间基准下的微秒级时间戳 |
| ECGValue | 2 Byte | 当前 ECG 原始采样值或压缩样本 |
| PPGRed / PPGIR | 3+3 Byte | MAX30102 红光/红外原始样本 |
| Flags | 2 Byte | 导联状态、PPG 接触状态、饱和/裁剪等状态位 |
| CRC | 2 Byte | 用于链路侧校验与异常识别 |

## 4.3 同步性能目标

在完成固定延时标定、FIFO 管理和手机端重建后，系统以 ECG R 波与 PPG 脉搏波足点之间的时序关系作为核心分析对象，目标是在比赛原型条件下将有效同步误差控制在毫秒级范围内，并满足 PWTT/PTT、节律联动分析等应用需求。该机制既保留了“绝对同步”的系统定义，也符合嵌入式与光电前端的工程实现路径。

# 5 手机端软件系统详细设计

手机端软件是本项目的核心算力平台，负责完成原始数据接入、同步重建、信号处理、特征提取、异常筛查、长期趋势管理以及 AI 辅助解释。整体设计原则为“原始数据保真、处理链路可追溯、指标输出分层、异常结果有质量约束”。相比将算法固化在单片机中，手机端方案更便于快速迭代、可视化展示和后续扩展。

表 4  手机端软件分层与功能

| 软件层 | 输入 | 输出 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接与协议层 | BLE 广播、GATT 特征、控制命令 | 原始帧流、设备状态、连接状态 | 设备发现、连接管理、MTU 协商、重连、命令下发、日志记录 |
| 缓存与重建层 | 带时间戳数据帧 | 连续时间轴数据块 | 序号校验、丢包检测、抖动消除、统一时间轴重建 |
| 信号处理层 | ECG/PPG 原始波形 | 清洗后的波形与质量评分 | 滤波、基线校正、工频抑制、峰值/足点检测、SQI 评分 |
| 特征与指标层 | 清洗波形与峰值序列 | HR/HRV/PAT/PTT 等指标 | 多尺度特征提取、异常节律识别、趋势特征聚合 |
| 展示与 AI 层 | 结构化指标与趋势统计 | 图表、结论、建议、报告 | 可视化界面、告警策略、提示文案、LLM 辅助解释 |

## 5.1 数据接收与 BLE 协议管理

APP 启动后首先执行设备扫描与连接，读取设备 INFO 特征以确认固件版本、采样率、帧格式和电源状态；建立连接后再订阅 STREAM 与 EVENT 通知，以避免手机端尚未准备好时出现早期数据丢失。

连接建立后优先执行 MTU 协商、连接间隔优化和通知通道初始化。APP 为每个会话分配 SessionID，并将设备序列号、开始时间、采样配置写入会话元数据，保证后续分析可追溯。

对于比赛演示场景，APP 需在首页直观显示“已连接/接触良好/采集进行中/数据质量合格”等状态，避免评委只看到波形而无法理解系统实时工作状态。

表 5  BLE 接口设计

| 特征 | 方向 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| CTRL | 手机写入 | 开始/停止采集、修改采样率、设置 LED 电流、读取固件信息、触发自检 |
| STREAM | 设备通知 | 原始 ECG/PPG 样本批、基准时间戳、状态字、序号和 CRC |
| INFO | 双向读写 | 固件版本、硬件版本、电量/供电状态、当前配置、错误码 |
| EVENT | 设备通知 | 导联脱落、手指离开、PPG 饱和、温升/异常、缓冲区溢出等事件 |

## 5.2 数据缓存、丢包处理与会话管理

所有原始数据先进入高优先级环形缓存，缓存单元以“固定时长数据块”为组织单位，例如每 2 s 或每 5 s 切分一段，便于显示、分析和落盘。

系统对 FrameID 进行连续性检测；当发现序号跳变时，将事件写入日志并标记该区间为“可能丢包段”。若丢失长度较短，可在显示层做线性补点以保证曲线连续；在高阶指标计算层则直接剔除该段，避免对 HRV 或 PTT 造成污染。

会话管理层按“单次测量—会话—日统计—周统计—月统计”四级结构组织数据。单次测量关注实时波形和即时结果，会话级数据用于完整回放与质控，日/周/月级数据用于趋势统计和 AI 解释。

缓存策略建议：实时显示建议使用 8–10 s 滚动窗口；算法缓冲区保留 30–60 s 原始数据，以支持 HRV、房颤筛查和质量回溯。

## 5.3 统一时间轴重建与同步校正

时间轴重建模块是软件端最关键的基础模块之一。它接收 BaseTimestamp、样本序号、ECG 固定采样间隔以及 MAX30102 的样本回写模型，恢复每个 ECG 样本和每个 PPG 样本在统一时间轴上的理论采样时刻。

对于 ECG，时间轴重建相对直接：根据起始时间戳和固定采样周期即可映射每个样本时刻。对于 PPG，除起始时间戳外，还需考虑 FIFO 深度、I2C 读出批次和器件内部固定延时；重建模块需将这些因素统一折算到单样本时刻。

当手机端检测到连接抖动、批量到包或短时堆积时，软件端不能将“到包时间”误认为“采样时间”。因此显示层与算法层都必须使用重建后的采样时间轴，而不是使用手机接收到通知的时刻。

统一时间轴用于 R 波与足点/峰值的跨模态时序计算。

统一时间轴用于跨窗口拼接，保证长时间记录中时间连续。

统一时间轴用于丢包剔除、会话回放和误差评估。

## 5.4 ECG 信号处理流程

表 6  ECG 信号处理链路

| 步骤 | 处理目标 | 推荐方法 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始接入 | 读取 ECG 原始 ADC 值 | 按 250 Hz 接收并转换为统一量纲 | 原始 ECG 序列 |
| 工频抑制 | 抑制 50 Hz 干扰 | 陷波器或自适应工频抑制 | 去工频 ECG |
| 基线校正 | 消除体动/呼吸引起的低频漂移 | 高通滤波或滑动中值基线估计 | 基线稳定 ECG |
| 带通滤波 | 保留 QRS 及有效形态 | 约 0.5–40 Hz 带通 | 平滑 ECG |
| R 峰检测 | 定位每次心搏 | 导数-能量-自适应阈值或改进 Pan-Tompkins | R 峰序列 |
| 心搏分割 | 按心搏窗口切片 | 以 R 峰为中心截取固定窗口 | 单搏模板 |
| 形态与节律分析 | 提取异常节律与形态偏差 | RR 统计 + 波形相似度 | 结构化 ECG 特征 |

ECG 处理的核心目标不是单纯画出一条曲线，而是稳定找到 R 峰、估计每个心搏发生的准确时刻，并建立可用于 HR、HRV、节律不齐和联动时序分析的基础事件流。

为提升比赛演示效果，界面应同时显示原始 ECG 与清洗后的 ECG，或至少在后台保留原始波形，以便当评委问及“滤波是否会改变结论”时，可以演示处理前后的差异。

对于三电极单导联 ECG，本项目重点展示 HR、HRV、房颤风险提示、早搏提示和节律不齐程度；PR、QRS、QT/QTc 可作为高质量条件下的扩展输出。

## 5.5 PPG 信号处理流程

表 7  PPG 信号处理链路

| 步骤 | 处理目标 | 推荐方法 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始接入 | 读取红光/红外样本 | 按 MAX30102 FIFO 批量取样并转为统一时间轴 | 原始 PPG 序列 |
| 直流分离 | 分离缓慢变化的组织/静态光路成分 | 滑动均值或低通获得 DC，AC = 原始 - DC | AC/DC 分量 |
| 带通滤波 | 保留心搏相关波动 | 约 0.5–8 Hz 带通 | 去噪 PPG |
| 归一化 | 降低按压深度与个体差异影响 | AC/DC 归一化或幅值标准化 | 标准化波形 |
| 峰值/足点检测 | 定位主波峰与脉搏起点 | 导数零交叉、切线法、二阶导辅助 | 峰值点、足点点 |
| 形态特征提取 | 表征血管和灌注状态 | 上升时间、半高宽、面积、重搏波特征 | PPG 结构化特征 |
| 双通道融合 | 支持 SpO2 与质量控制 | 红光/红外一致性分析与比值运算 | SpO2 相关参数、质量标志 |

PPG 处理除常规滤波外，更重要的是足点的稳定定位。因为 ECG-PPG 联合时序指标对足点时刻更敏感，若只检测峰值而忽略足点，将降低 PTT/PWTT 的时序准确性。

PPG 易受按压深度、环境光、末梢灌注和运动影响，因此 APP 必须持续监测接触状态、幅值范围和波形周期一致性。当触摸不足或波形出现饱和/削顶时，应暂停高阶指标输出并在界面提示“请稳定按压”。

为兼顾时序精度与显示流畅度，建议原始 PPG 保留较高采样率用于算法计算，同时在显示层可根据屏幕刷新率进行抽样绘制。

## 5.6 信号质量评估（SQI）与输出门控

为避免“有波形就强行出结论”，系统在 ECG 与 PPG 两条链路上均引入 Signal Quality Index（SQI）评分，并在指标层设置门控策略。基础指标在中等质量下即可输出，高阶指标和研究性指标需达到更高质量门限。

表 8  SQI 质量评估维度

| 对象 | 质量维度 | 判定依据 | 对输出的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| ECG | 导联接触 | AD8232 导联状态、振幅是否合理、是否长时间平直 | 导联异常时停止 ECG 高阶分析 |
| ECG | 噪声水平 | 带外能量、工频残留、基线漂移幅度 | 噪声过大时仅保留基础 HR |
| ECG | R 峰可信度 | 峰值幅度、波形相似度、相邻 RR 连续性 | 可信度低时不做 HRV/早搏分析 |
| PPG | 接触稳定性 | 红光/红外 DC 水平、幅值饱和与否、样本裁剪 | 接触差时不输出 SpO2/PTT |
| PPG | 周期一致性 | 相邻脉搏周期、峰谷结构稳定度 | 一致性差时不做血管特征分析 |
| 联合 | 跨模态一致性 | ECG 心搏数与 PPG 脉搏数匹配度、时序逻辑 | 不一致时暂停联合指标 |

门控原则：系统不是“计算越多越好”，而是“质量满足才输出”。这样既能保护高阶指标的可信度，也便于答辩时说明为何某些指标会在不良接触场景下自动隐藏。

## 5.7 特征提取与指标计算

特征提取层将波形转换为结构化时间序列，包括 ECG 的 R 峰序列、RR 间期、单搏形态特征，以及 PPG 的峰值、足点、上升时间、半高宽、峰谷幅值、双通道比值等。

指标计算分为即时指标、会话指标和长期统计三层。即时指标主要用于实时展示，如 HR、接触状态和波形质量；会话指标用于单次测量总结，如平均 HR、RMSSD、异常次数、平均 PTT；长期统计则以天、周、月为粒度存储，用于 AI 解释与趋势评估。

当同一指标可由 ECG 和 PPG 分别估计时，系统应保留“双通路结果 + 一致性检查”。例如 HR 可同时来自 ECG 与 PPG，若两者偏差超出门限，则提示接触不稳或算法待确认。

## 5.8 异常节律与风险提示逻辑

表 9  异常事件与风险提示逻辑

| 事件/风险 | 触发依据 | 输出级别 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心动过速 | HR 持续高于预设阈值 | 基础稳定输出 | 适合比赛实时演示，阈值可按静息/运动模式切换 |
| 心动过缓 | HR 持续低于预设阈值 | 基础稳定输出 | 结合测量场景给出提示，不单独下诊断结论 |
| 节律不齐 | RR 变异显著增大且形态/周期不稳定 | 基础稳定输出 | 作为异常事件计数与波形高亮提示 |
| 房颤风险提示 | RR 高度不规则 + 单搏形态一致性下降 + 质量达标 | 高阶条件输出 | 明确表述为“风险提示/初筛”，不替代临床诊断 |
| 早搏提示 | 提前心搏 + 代偿间歇 + 形态偏差 | 高阶条件输出 | 区分疑似房早/室早时要附带可信度 |
| 血压相关趋势变化 | PTT/PWTT 长期变化与个体化基线偏离 | 研究性扩展输出 | 作为趋势参考，不输出替代袖带的绝对值 |

异常筛查不应孤立地依赖单个时刻，而应结合滑动窗口、连续多个心搏以及质量评分共同判定。对于比赛展示，建议将异常事件设计为“提示卡片 + 波形高亮 + 简要解释”的组合形式，帮助评委直观看懂系统输出。

## 5.9 AI 辅助解释与报告生成

大模型模块不直接对原始波形作出医学判断，而是对传统算法输出的结构化指标、趋势统计和异常事件进行自然语言解释。其定位是“解释层”和“交互层”，不是底层信号处理层。

APP 在每次测量结束后生成一个结构化摘要包，典型内容包括：平均 HR、HRV 指标、测量时长、异常事件次数、PPG 质量、联合时序指标均值与波动、与个人历史基线的偏离程度等。

在调用大模型 API 时，可采用模板化 Prompt：先说明系统是单导联 ECG + 指尖 PPG 的监测原型，再给出结构化指标与质量等级，要求模型输出状态概述、异常提示、可能影响因素、生活方式建议和复测建议，并明确避免给出确诊性表述。

为了提高交互价值，AI 层还可支持“问答模式”，例如用户询问“今天为什么不建议参考血氧结果”“为什么提示节律不齐”“最近一周 PTT 变化说明什么”等，模型根据结构化特征回答。

AI 输出边界：大模型只解释算法结果，不替代医学诊断；报告文案应使用“可能”“提示”“建议复测/就医咨询”等风险边界语言。

## 5.10 数据存储、隐私与可追溯性设计

数据存储建议分为三层：实时缓存层、会话数据库层和长期统计层。实时缓存层面向当前界面显示；会话数据库层保存完整原始数据和事件标签；长期统计层仅保留摘要指标和趋势，用于图表和 AI 报告。

每次测量会话都应记录设备 ID、固件版本、采样率、开始时间、结束时间、质量等级和异常事件列表，便于后续调试、论文复现实验和比赛答辩追溯。

若作品需要联网调用模型接口，建议在本地先完成波形处理和特征提取，只上传脱敏后的统计指标与趋势参数，减少原始生理数据外传，提高隐私保护水平。

# 6 指标体系详细设计

为兼顾展示效果、工程可靠性和技术深度，系统采用“基础稳定输出 + 高阶条件输出 + 研究性扩展输出”的指标策略。基础稳定输出用于比赛现场实时展示；高阶条件输出在信号质量较高时启用；研究性扩展指标用于论文、后续迭代或个体化校准研究。

## 6.1 ECG 指标

表 10  ECG 指标体系

| 类别 | 指标 | 计算基础 | 输出级别 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础生理 | HR | R-R 间期均值 | 基础稳定输出 | 实时显示当前心率和平均心率 |
| 基础生理 | RR 序列 | 相邻 R 峰时间差 | 基础稳定输出 | 为 HRV、房颤筛查和节律分析提供基础 |
| HRV | SDNN | 全局 RR 标准差 | 高阶条件输出 | 需一定测量时长与稳定质量 |
| HRV | RMSSD | 相邻 RR 差分均方根 | 高阶条件输出 | 反映短时变异性，适合展示放松/紧张差异 |
| HRV | pNN50 | RR 差分超过 50 ms 的比例 | 高阶条件输出 | 对短时噪声较敏感，需严格 SQI 门控 |
| 节律 | 节律不齐指数 | RR 离散度 + 模板相似度 | 基础稳定输出 | 用于异常提示和趋势统计 |
| 筛查 | 房颤风险提示 | RR 高不规则性 + 形态一致性特征 | 高阶条件输出 | 表述为初筛/提示而非诊断 |
| 筛查 | 疑似早搏提示 | 提前心搏 + 代偿间歇 + 波形偏差 | 高阶条件输出 | 可记录疑似房早/室早事件数 |
| 扩展 | PR/QRS/QT/QTc | 单搏形态定位 | 研究性扩展输出 | 需高质量导联和稳定模板，适合展示技术深度 |
| 扩展 | ECG 呼吸调制 | 基线幅值/心率随呼吸调制 | 研究性扩展输出 | 可作为呼吸频率趋势的补充信息 |

## 6.2 PPG 指标

表 11  PPG 指标体系

| 类别 | 指标 | 计算基础 | 输出级别 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础生理 | PPG-HR | 脉搏峰间期 | 基础稳定输出 | 与 ECG-HR 交叉验证 |
| 基础灌注 | PI 灌注指数 | AC/DC 比值 | 基础稳定输出 | 反映末梢灌注与接触状态 |
| 波形特征 | 峰值/足点 | 波形极值与起点检测 | 基础稳定输出 | 为 PTT/PWTT 计算提供基础 |
| 波形特征 | 上升时间/半高宽/面积 | 单搏形态分析 | 高阶条件输出 | 用于血管状态和波形质量研究 |
| 波形特征 | 重搏波相关特征 | 二阶导和切线分析 | 高阶条件输出 | 对质量要求较高 |
| 血氧相关 | SpO2 | 红光/红外 AC/DC 比值 | 高阶条件输出 | 需稳定按压、标定和质量达标 |
| 呼吸相关 | PPG 呼吸调制 | 幅值/基线随呼吸变化 | 研究性扩展输出 | 可用于呼吸频率趋势估计 |
| 扩展 | PPG-HRV | 脉搏间期序列 | 研究性扩展输出 | 更适合辅助参考，不替代 ECG-HRV |

## 6.3 ECG+PPG 联合指标

表 12  ECG+PPG 联合指标体系

| 指标 | 定义或基础 | 用途 | 输出级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| PAT | ECG R 波到 PPG 峰值/足点时延 | 表征电-脉搏到达过程的综合时序 | 高阶条件输出 |
| PTT | 脉搏在血管中传播相关时延 | 用于个体化血管状态趋势观察 | 高阶条件输出 |
| PWTT | 本项目定义的脉搏波传输时间指标 | 作为联合分析核心亮点 | 高阶条件输出 |
| 血管状态趋势指数 | 由 PTT/PWTT 与 PPG 形态特征组合构建 | 反映疲劳、运动前后或长期变化 | 研究性扩展输出 |
| 血压相关趋势参考 | 结合个体化校准的趋势模型 | 只用于趋势参考，不替代袖带测量 | 研究性扩展输出 |
| 心搏-脉搏一致性 | ECG 心搏数与 PPG 脉搏数匹配情况 | 用于同步检查与质量控制 | 基础稳定输出 |

联合指标是本项目的重要亮点。系统通过 ECG R 波与 PPG 足点/峰值之间的时序关系，提取 PAT、PTT 或 PWTT 等指标，并基于长期历史数据建立个体化趋势模型，用于表征血管状态变化、疲劳水平变化或运动前后循环系统差异。对于血压相关趋势，文档中明确表述为“趋势参考”或“研究性扩展”，避免将其误解为替代袖带测量的直接数值。

# 7 嵌入式软件与接口设计

嵌入式端遵循“少做计算、多做高质量采集”的设计原则。主控上电后依次完成时钟初始化、ECG/PPG 前端配置、BLE 服务建立和状态自检；运行阶段仅负责定时触发采集、打包数据和发包，不在单片机侧执行复杂的特征提取和医学判断，以降低功耗、减少延迟并提高系统稳定性。

## 7.1 固件模块划分

timebase 模块：配置 1 MHz GPTimer，提供统一时间戳接口。

ecg_adc 模块：配置 ADC 与导联检测，按固定节拍采样 ECG。

max30102 模块：完成寄存器配置、LED 电流设置、FIFO 读取和状态监测。

acquisition 模块：管理中断、样本队列、时间戳绑定和批量打包。

ble_service 模块：提供 GATT 服务、命令解析、状态上报和通知发送。

monitor 模块：记录错误码、缓冲区占用、温升、采样异常和统计信息。

## 7.2 固件状态机

表 13  固件状态机设计

| 状态 | 含义 | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| BOOT | 上电启动 | 系统复位或上电 | 初始化完成 |
| IDLE | 待机与广播 | 初始化完成且未开始采集 | 收到开始采集命令 |
| PRECHECK | 前端自检 | 开始采集前 | 导联/接触/寄存器检查通过 |
| STREAMING | 持续采集与发送 | 通过自检并开始采集 | 收到停止命令或出现严重错误 |
| ERROR | 异常保护 | FIFO 溢出、导联异常、供电异常等 | 用户复位或自动恢复 |

## 7.3 控制命令接口

表 14  嵌入式控制命令接口

| 命令 | 参数 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| START | 会话配置、采样率、LED 电流 | 开始采集并创建新会话 |
| STOP | 无 | 停止采集并关闭数据流 |
| SET_CFG | PPG 采样率、脉冲宽度、增益等 | 修改前端工作参数 |
| GET_INFO | 无 | 获取硬件版本、固件版本、当前配置和错误状态 |
| SELF_TEST | 无 | 执行导联、FIFO、I2C、ADC 和存储自检 |
| SYNC_MARK | 无或标签值 | 写入事件标记，便于对齐演示动作 |

为了便于比赛现场展示，建议在 APP 上提供“开始测量—停止测量—查看报告—导出日志”四个高频操作，并将更底层的参数调节放入工程模式页面，以免普通展示界面过于复杂。

# 8 使用流程与演示方式

用户将手机壳原型装载于手机背面后，通过 Type-C/OTG 连接供电，打开 APP 并连接 BLE 设备。测量时，用户将一只手指按压 PPG 开窗区域，同时用另一只手或同侧手指触碰 ECG 电极触点，系统即可开始同步采集与实时显示。APP 将动态展示 ECG 与 PPG 波形、实时心率、波形质量状态以及异常事件提示，并在单次测量结束后生成结构化摘要与 AI 报告。

表 15  比赛现场演示流程

| 步骤 | 演示动作 | 界面与结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连接设备并进入采集界面 | 显示连接成功、采样配置和待测提示 |
| 2 | 手指按压 PPG 窗口并接触 ECG 电极 | 显示接触状态由“未就绪”变为“已就绪” |
| 3 | 开始采集 | 实时滚动显示 ECG/PPG 波形与 HR |
| 4 | 保持 30–60 s 稳定测量 | 界面显示 SQI、HRV 统计和异常事件提示 |
| 5 | 结束测量并生成报告 | 展示结构化摘要、趋势图和 AI 自然语言解释 |

# 9 关键性能目标

表 16  关键性能指标目标值

| 指标 | 目标值或范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ECG 采样率 | 250 Hz | 用于 R 峰、HRV 与节律分析 |
| PPG 采样率 | 400 sps（推荐） | 提高足点/峰值时序分辨能力 |
| 统一时间基准 | 1 μs 分辨率 | ESP32-S3 GPTimer 维护 |
| 有效同步误差 | 毫秒级 | 经标定与时间轴重建后达到应用要求 |
| 端到端显示延迟 | < 300 ms | 满足比赛演示与交互需要 |
| 工作电流 | 原型级低功耗设计 | 视 LED 电流与连接参数而定 |
| BLE 传输 | 稳定连续原始帧传输 | 具备序号、状态字和 CRC |

# 10 创新点与竞赛价值

形态创新：将 ECG 与 PPG 多模态采集电路集成到手机壳结构中，实现更强的便携性与演示完整度。

系统创新：硬件端极简、手机端重计算的架构充分利用手机算力与云端模型能力，降低硬件复杂度。

同步创新：以统一时基与标定模型实现 ECG/PPG 统一时间轴，为多模态时序分析提供基础。

软件创新：通过“原始数据保真 + SQI 门控 + 指标分层 + AI 解释”的链路设计，使作品既有工程可行性又有智能化特色。

竞赛展示价值：兼具光电传感、模拟电路、嵌入式系统、移动端与 AI 模块，适合作为综合型作品参赛。

# 11 风险点与应对策略

表 17  风险识别与控制策略

| 风险点 | 可能影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 手机 OTG 供电兼容性差异 | 部分机型无法稳定供电 | 预留 5V 调试供电接口；优先选择已验证机型做展示 |
| PPG 易受按压与环境光影响 | SpO2/PTT 等高阶指标不稳定 | 增加遮光结构、提示稳定按压、引入 SQI 门控 |
| ECG 导联接触不良 | 波形噪声大或导联脱落 | 优化电极位置与接触面积，APP 实时提示导联状态 |
| BLE 丢包或抖动 | 波形显示不连续、指标失真 | 采用序号、CRC、缓存和丢包剔除机制 |
| 高阶指标被误解为医疗结论 | 答辩风险与边界不清 | 明确“风险提示/趋势参考”定位，报告中加入边界说明 |
| 模型输出过度确定 | AI 解释超出系统能力 | 采用模板化 Prompt 和风险边界措辞，禁止确诊性表述 |

# 12 结论

综上，本项目以手机壳式一体化硬件为载体，完成 ECG 与 PPG 多模态生理信号的便携式同步采集，并通过手机端实现复杂算法与 AI 辅助解释，形成具有明确竞赛展示价值和后续拓展空间的完整系统。

更新后的方案进一步强化了软件端设计细节，明确给出了从 BLE 接入、时间轴重建、滤波去伪迹、SQI 门控、指标计算、异常提示到 AI 报告生成的完整处理链路，使作品不仅“能采到数据”，更能“把数据处理清楚、把结论解释明白、把边界说准确”。

因此，该方案在工程上强调统一时间基准、原始数据保真传输和指标分层输出，在展示上突出形态创新、全链路闭环和智能化交互，适合作为光电类竞赛的正式提交方案与后续开发蓝本。